真空台式灭菌器参数

| 招标条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 符合/ 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 原装进口 |  |  |
| 1.2 | 灭菌器等级：B级 |  |  |
| 1.3 | 腔体有效容积 ：24．8L、托盘：5层、 内置打印机 |  |  |
| 1.4 | 脉动预真空：4次预真空 （必须拥有3次预真空及1次后真空） |  |  |
| 1.5 | 可调节预设程序8个（6个灭菌程序和2个测试程序） |  |  |
| 1.6 | 最短灭菌时间24分钟（包括干燥） |  |  |
| 1.7 | 可以连续预真空灭菌，无需冷却 |  |  |
| 1.8 | 采用316L的钢材 |  |  |
| 1.9 | 内置蒸汽发生器 |  |  |
| 1.10 | 内置水箱2个（包括清洁水箱和废水箱） |  |  |
| 1.11 | 深度真空，99%空气被排除 |  |  |
| 1.12 | 安装简单，独立安装，不需要外接进水和排水 |  |  |
| 1.13 | 电流、功率：10A / 2300W，电压、频率：230V/50Hz |  |  |
| 1.14 | 自带安全阀，自动排泄蒸汽，控制仓内压力不超过所需范围 |  |  |
| 1.15 | 双重安全门锁系统设计 |  |  |
| 1.17 | 内置安全温度控制器，灭菌期间保持准确的温度 |  |  |
| 1.18 | 内置水过滤系统 |  |  |
| 1.19 | 自带断电温度控制器，过热的情况下，断掉灭菌器电源 |  |  |