## Sheet1
编号 | 设备名称 | 购置数量 | 技术要求
1 | 新生儿双水平无创呼吸机 | 1 | 新生儿双水平无创呼吸机技术要求 一，性能要求 1．早产儿、足月新生儿专用，经鼻无创呼吸机， ▲2. 专为新生儿设计的正压发生器，使用过程中气压稳定，患者呼吸作功、CO2潴留较常规CPAP明显减少； ▲3．具有内置空氧混合器； ▲4. 具有内置式氧浓度监测功能；并具有氧浓度偏离报警，保证用氧的安全性； ▲5. 病人近端鼻腔处电子压力监测，监测范围为新生儿无创使用范围，并具有压力高、低报警； ▲6. 配有婴幼儿专用各种规格大小柔软硅胶鼻塞、鼻罩和头套； ▲7. 具有新生儿无创呼吸机模式：常规NCPAP，双水平NCPAP，TrPA同步触发压力辅助NPA（带后备通气），控制机械通气NIPPV； ▲8. 具有呼吸暂停监测功能，并有窒息后备通气； ▲9. 具有LCD彩色触摸屏幕，显示实时监测波形； 10. 安全限制阀：在压力超过11cmH2O时停止送气，3秒后恢复供气； 11. 吸气相、呼气相由病人自主呼吸自动切换； 12 呼气端开放，有利于CO2排出。 二、技术参数： 1 输出氧浓度范围 21-100%，精度 ±3%； 2 氧浓度监测功能，监测范围 20%-100%，精度 ±2%； ▲3 病人近端鼻腔处压力监测范围为新生儿无创使用范围： 0-12 cmH2O, 精度±1 cmH2O； 4 低压流量0-15 L/min，高压流量0-5 L/min精度 ±5 %； 5 nCPAP：0-11cmH2O，MAP：0-15cmH2O，PIP：0-15cmH2O，PEEP：0-15cmH2O； 6 后备通气频率：1-120bpm； ▲7 呼吸频率：1-120bpm； 8 吸气时间：0.1s-3.0s； 9 呼吸暂停间隔(呼吸暂停时间)：10s-30s，间隔5s； 10 交流电源，100~240 VAC 50/60 Hz； ▲11 内置电池：使用时间≥2小时； 三、监测参数： 1．吸入氧浓度； 2．CPAP(PEEP)； 3．PIP； 4．MAP； 四、报警功能： 1．压力报警：高压NCPAP+3cmH2O；低压NCPAP-2cmH2O； 2．氧浓度报警； 3．电池电量报警； 4．呼吸频率报警；
2 | 红外偏光治疗仪 | 1 | 技术要求： ▲1、三路独立输出，偏振光与红外光组合，可以同时治疗三位病人。治疗臂关节使用万向节，旋转自由，定位准确； ▲2、偏振光导光系统材料采用高精度的石英光棒导光特制组合进口光源，有效使用寿命5000个小时，领先于同类产品； ▲3、光谱范围：集射式照射头输出光谱范围应为0.7μm～1.6μm；散射式照射头输出光谱范围应为0.7μm～2.5μm；钯灯照射头输出光谱范围应为0.4μm～4μm；独有的三位立体照射，国内首创。 ▲4、连续输出功率：集射式照射头连续输出最大光功率应为1500×(1±15%)mw；散射式照射头输出光功率范围为3w～5w；钯灯照射头输出光功率范围为3w～30w; 5、输出模式：连续/间歇/智能模式，多种间歇模式（≥9种）可供选择； 6、输出控制：10.4”全触摸LCD屏控制，间歇输出功率控制分十档可调，步距为10%； 7、治疗时间：治疗仪最大连续工作时间为30min,应能在1min～30min范围内、步距为1min分档设置治疗时间，30min档时误差±10s； 8、进口光源功率为50w； 9、治疗头外壳温度：不大于41℃； 10、电源：交流220V±10%。50HZ±2%； 11、环境温度：5℃～40℃；相对湿度≤80%；储运条件-40℃～55℃；相对湿度：≤93%； 12、规格：500长×400宽×800高（mm），35KG。