## Sheet1
编号 | 设备名称 | 购置数量 | 技术要求
1 | 多普勒血流探测仪 | 1 | 多普勒血流探测仪技术要求 一、 主要功能要求： 1. ▲LCD大屏幕实时显示波形和7项参数 2. ▲主机内置存储器，可储存30组波形及数据 3. ▲探头前端带有冻结键，便于操作读取测量中的波形及数据 4. ▲术中探头可重复消毒使用、无消毒次数限制 5. ▲内置数据接口，主机既可单独使用，又可配合计算机使用，并打印出所 测部位的检测报告单 6. ▲双向血流：同时反映双方向血流状况。 7. 能够分别对动脉、静脉的血管状况进行检查。 8. 可对探头方向，模式、频率、语言、时间刻度、波形、数据等进行设置。 9. 多种功能的探头可供选择（门诊、术中、监护、光电脉波） 二、 技术参数要求 电池： DC（直流）9V碱性电池 电池寿命： 约2.5小时 自动切断： 无信号：2分钟 冻结：5分钟 其它：15分钟 频率范围： 80/200Hz - 5kHz 模式设置： 记忆、波形、方向、时间刻度、其它 波形记忆： 30条内存 液晶显示： 128×64点，液晶 双向运动波形(正常和缓慢模式) 数据（S，D，V，RP，PI，SD，HR） 心率：30-300BPM 低电显示 扬声器输出： 200mW或更多 外部输出： 耳机，串行端口 用电安全： 符合EIC-601-1 操作环境： 10-40摄氏度 85%湿度或不少于浓缩 存储环境： 0-50摄氏度 85%湿度或不少于浓缩 尺寸： 主机：75(W)×140(D)×25(H)mm 重量： 350克（包括电池和探头） 三、 系统临床应用7项参数： S：收缩期血流速率（cm/s） MN：平均多普勒变速（cm/s） D：舒张期血流速率（cm/s） RP：阻抗系数 RP＝（S-D）/S RP＝1（如果波形低于基线） PI：脉动指数 PI＝（波峰至波峰）MN PI≤ 99.99 SD：S/D比，SD＝S/D HR：心率 四、 应用范围： 1． 可作如下检查： 1) 外周血管检查 2) 末梢血管研究 3) 分段收缩压的测定 4) 动脉功能检查 5) 可记录血压，ABI、TBI数值 2． 可用于以下临床检查 1) 上下肢体的动脉狭窄、动脉硬化、动脉血栓 2) 间歇性跛行 3) 糖尿病足 4) 静脉瓣膜功能不全 5) 雷诺氏综合症 6) 节段动脉压的测量 7) 静脉逆流研究 五、 配置要求： 1. 主机（双向，带血管分析诊断软件包）：1台 2. 笔杆式探头（门诊及术中使用，可反复低温等离子消毒；探测深度：10mm）：1个 3. 耦合剂：1支 4. 电池：1节 5. USB数据线：1根 6. 说明书：2本（中英文各一本）
2 | 手术动力装置 | 1 | 手术动力装置技术要求  1主机  ▲适合于小骨、脊柱手术对骨组织的处理，特别是手外、足踝、脊柱、颌面手术；  人机工程设计，7寸液晶彩色触摸屏；  嵌入式控制系统，有默认设置和自定义设置两种模式；  ▲故障自诊断和自保护技术，确保手术安全；  BF型电气安全设计和90－260V宽电压电源设计，适合恶劣供电环境； 产品通过安全认证，企业通过CMD医疗器械质量管理体系认证  2脚踏开关  线长3.5m，功能切换按钮，无级调速  ▲IPX8防水等级、防滑、防侧翻  磁感应传感器控制技术，安全、精准、耐用  踏板高度48mm，踏板水平行程7mm，长时间踩踏脚踏亦不会疲劳 承载重量1350N（138kg)，舒适耐用  3 微电机  ISO-E类型标准接口，接插方便快捷，可高温高压消毒；  高速电机马达，输出动力强劲稳定，峰值输出功率达100W，转速可达40000r/min，操作方便；  ▲自动风冷技术，温升小，噪音低，噪音＜65dB，工作最高温度＜40℃。  体积小，重量轻，最大直径20mm，重量110g，操作方便； ▲急停时间＜0.2s  4磨钻手柄  ISO-E类型标准接口，接插方便快捷，可高温高压消毒；  最大直径20mm，角度21°，超轻，执笔式、防滑结构设计；  最高转速80000r/min，可正反转，低发热、低噪音，低振动，最高转速时空载噪音<67dB，长时间运行最高热平衡温度<38℃；  装夹磨钻头快速方便，多种长度系列磨钻手柄可选，满足多种手术的需要； ▲磨钻手柄与微电机连接具有锁定功能，防止任意旋转，适合精细手术操作。  5磨头  采用进口材料制造，具有良好的生物相容性，锋利耐用；  ▲直线度好，径向跳动量＜0.01mm，避免术中对血管、神经等组织的影响；  规格齐全，广泛应用骨组织的高速磨削、钻孔、和锯切；  金刚砂球形磨钻头：Ф1.0、Ф2.0、Ф3.0，柄Φ2.38； 钨钢球形磨钻头：Ф2.0、Ф3.0、Ф5.0，柄Φ2.38。  6小空心钻手柄  整体结构防锈设计，低噪声、低振动，可高温高压水蒸气消毒；  最大外径21mm，“执笔式”操作方式，符合人体力学设计，使用小巧轻便；  ISO-E类型标准接口，接插微电机方便快捷；  ▲可夹持φ0.5~φ1.6骨钻头、克氏针；  快换刀具装夹接口，装卸、调整刀具装夹位置方便快捷; 工作速度为0~3000rpm  7骨钻头  优质高速工具钢HRC60-65高硬度热处理和表面硬质涂层处理技术，抗弯抗扭 钻头规格：φ1.5骨钻头  8小平摆锯手柄  整体结构防锈设计，低噪声、低振动，可高温高压水蒸气消毒；  最大外径21mm，重量0.19Kg，执笔式操作方式，符合人体力学设计，使用小巧轻便；  ISO-E类型标准接口，接插微电机方便快捷；快换刀具装夹接口，可便捷装卸刀具； 工作速度0~20000cpm，摆幅4°  9小摆锯锯片  深度15mm，宽度6.9mm，厚度0.3mm，刃口厚度0.4mm  深度31mm，宽度10.1mm，厚度0.3mm，刃口厚度0.4mm  采用具有折弯阻力的特殊材料，高频锯切时无晃动和震动，保证手术的高度安全 世界一流的材料选择及加工工艺，专利设计的锯齿，保证切口的精确，实现最小的接触压力，降低热坏死产生的风险